- XF3000A型 	三相交直流电表校验装置

使 用 说 明 书

上海新神仪表厂

目　　　　次

1. 概述   ……………………………………………………3

2. 主要功能及特点   ………………………………………3

3. 主要技术指标   …………………………………………4

4. 面板和后板   ……………………………………………5

5. 操作说明   ………………………………………………6

5. 1注意事项   ………………………………………………6

5. 2主菜单     ………………………………………………7

5. 3源操作     ………………………………………………7

5. 4指示仪表校验  …………………………………………13

5. 5档位校准    ……………………………………………27

5. 6远控    …………………………………………………36

6. 基本配置  ………………………………………………37

7. 可选配置  ………………………………………………37

1 概述

本装置是按照检定规程JJG124－2005《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》的要求而设计的三相0.05(0.1)级表源一体化装置。装置中表的核心技术用的是数字信号处理器（DSP）和16位高速模数转换器组成的高精度工频交流采集器；源的信号部分用的是DSP和16位高速数模转换器组成可控制的正弦波、畸变波信号源。

装置具有精度高、工作稳定可靠、操作方便灵活等特点。

2 主要功能及特点

2．1 可半自动或手动检验电力系统中各种工频电表（电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表）的基本误差，电压、电流、波形、功率因数等影响量引起的改变量等。

2．2 电源部分可生成具有2～31次谐波的畸变波，谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控。

2.3功放的工作频带为40HZ～1kHZ，有良好的线性。电流功放为恒流源，电压功放为恒压源。由于重量轻，本装置更适合于现场校验使用。

2．4 设有RS-232接口。通过上位机软件（选件），由计算机控制本装置可进行自动或手动检验，并对结果进行处理和管理。

2．5 设有大容量的非易失性存贮器，可存贮300块被检仪表的检测原始数据，以供查阅和上传。

3 主要技术指标

3．1  交流电压量程　　50V、100V、200V、400V、800V  　  最大输出容量　20VA；

3．2  交流电流量程　　0.5A、1A 、2.5A、5A、10A、20A　　最大输出容量　20VA；

3．3  交流电压、电流调节范围 0～120% FS（800V量程0～105% FS）， 调节细度 5×10-5；

3．4  工频交流电压、电流、有功功率准确度    0.05% FS；

3．5  无功功率准确度    0.1% FS；

3．6  电流对同名相电压的相位准确度　　0.050；

3．7  频　率　　调节范围 45～65HZ，   调节细度 0.001HZ，调定值准确度 5×10-5；

3．8  相　位　　调节范围0～359.990，  调节细度 0.010；

3．9  交流电压、电流输出波形失真度　　  ≤0.3%；

3．10 交流电压、电流及功率输出稳定度　  ≤0.01% FS /60s；

3．11 谐波2～31次，幅度0～20%，各次谐波相位细度0.010·N（N为谐波次数）；

3．12 直流电压量程 75mV、75V、150V、300V、500V、1000V   最大输出容量20W；

3．13 直流电流量程　0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A        最大输出容量20W；

3．14 直流电压、电流调节范围0～120% FS（1000V量程0～105% FS），调节细度5×10-5；

3．15 直流电压、电流输出稳定度　   ≤0.01% FS /60s（峰－峰值）；

3．16 直流电压调定值准确度　　　　　　     　0.05% FS；

3．17 直流电流调定值准确度　　　　　       　0.1% FS；

3．18 直流75mV输出（负载≥5Ω）准确度       0.1% FS；

3．19 工作电源　 单相220V±10%，　50HZ±5%；

3．20 使用环境　 温度200C±100C，　相对湿度≤85%RH；

3．21 体积重量　　约460×430×185mm3，　20kg（豪华型机箱24kg）。

4 面板和后板

面板布置见图1，后板布置见图2

MC  沪制01090024号

返回　　清零　　　　 复位

1

2

4

此六键名由当时的屏幕显示确定定

3

UA    UB    UC    UO

5

6

8

7

9

0

··

IA           IB         IC

▲

OK

◄

►

▼

电源

V          I

+    －    +    －        由                                         返

XF3000A型 三相交直流电表校验装置　　　      上海新神仪表厂

图1

光电采样输入      75mV输出端   重载  重载  重载

电能低频          IC   IB   IA 市电100V输出

脉冲输出         轻载 轻载 轻载

风扇                                                                      风扇

交流220V电源                                          直　流　输　入

V            I

+     -      +     -

- RS232

Max 24V       Max 24mA

图2（“市电100V交流输出”只用于同步表测试）

5 操作说明

5．1注意事项：

* 进行电表检测前，通电预热至少20分钟。关机后至少30秒再开机。

* 电压输出不能短路，电流输出不能开路。

* 在源操作中要改变电压或电流档位，需先将电压或电流降为零，然后再切换档位。

* 校验75mV表，需专用四芯测试线，输出端在后板上。

* 装置检定三相两元件表时，被检仪表的B相接装置电压的公共端Uo（黑端）。

* 装置检测交流单相表时，被检仪表输入接装置的A相输出端。

* 装置检定负载轻的表时，请将后板电流的【重载/轻载】开关向下切换到“轻载”上（切到“重载”时,装置的交流电流输出为最大输出容量，“轻载”时的输出容量大约是重载时输出容量的一半）。

* 如遇装置工作时发出持续的蜂鸣声，或电压、电流升不起来时，须关机检查。

* 关机的顺序是先将电压、电流退到零，再揿电源开关。

* 按“存储”后的5秒钟不可中断电源，以免数据遭到破坏！

* 进行初始化时，不可中断电源，以免数据遭到破坏！

- XF3000A型 三相交直流电表校验装置 1：源操作 2：指示仪表 3：档位校准 4：远控 上海新神仪表厂 T E L：021-65013626

图3

- 5. 2 主菜单

- 开机后液晶显示器出现图3所示主菜单画面，根据主菜单提示，按液晶显示器右边数字键进入相应子菜单。如交直流指示仪表校验的全部操作可在“2：指示仪表”中完成。

5．3 源操作

源操作是指在装置输出范围内，根据需要对交流、直流输出进行设置，可采用“比对法”进行检测仪表。源操作分为“交流输出设置”操作和“直流输出设置”操作。

| 输 出 检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua | 0.00000V |  |  | Ub |  | 0.00000V |  |  |  |  | Uc |  |  |  | 0.00000V |  |  |
| Ia | 0.00000A |  |  | Ib |  | 0.00000A |  |  |  |  | Ic |  |  |  | 0.00000A |  |  |
| Cosa | 0.0000 |  |  | Cosb |  | 0.0000 |  |  |  |  | Cosc |  |  |  | 0.0000 |  |  |
| Pa 50.000HZ ΣP 0000.000W | 0.00000W |  |  | Pb |  | 0.00000W |  |  |  |  | Pc |  |  |  | 0.00000W |  |  |
| ΣP | 0.00000W |  | ΣQ |  | 0.000000 |  |  | Cos |  | 0.0000 |  |  |  | # F |  | 38.110 |  |
| 输 出 设 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压档位 |  | 100V |  |  | 电流档位 |  |  |  | # 5A |  |  | 相别 |  |  |  |  | ABC |
| 接线方式 |  | 3/4有功 |  |  |  |  | 电压设置 |  |  |  |  |  | 000.000% |  |  |  |  |
| 交 流 电 压 输 出 设 置 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：相别切换 3：升0.1% 8：有无功切换 4：升0.01% 9：档位切换 5：升0.005% 0：接线方式切换 频率 谐波 因数 电流 电压 送数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图4

- 5. 3. 1交流源输出设置

在主菜单中，按“1”键进入“源操作” 子菜单界面，在“源操作”子菜单中按“1”则显示如图4。在这里，可根据需要对交流源输出进行设置。

图的上半部分（输出检测）显示内置标准所测得的各相电压、电流、功率、功率因数（或角度）和三相总的有功功率、无功功率、功率因数及频率。其中：

⑴ “总有功功率”显示与“总无功功率”显示会随接线方式是有功还是无功而变换位置；

⑵ 频率栏中显示值在没有交流电压、电流信号时，显示为“38.110”，有交流电压、电流信号时，则显示实际“市电”频率值。当对频率进行“送数”操作或在按屏幕下边六个按键中对应“频率”的空白键进入“交流频率输出设置”界面后，按数字键“9”（市电/标频）键，将频率由“市电”状态转成“标频”状态时，则频率栏中显示“标频”值。注：对于频率进行步进操作时，必须先将频率由“市电”状态转成“标频”状态，否则按“1～5”键,步进调节无效；

⑶ 在图4中按屏幕下边六个按键中对应“因数”的空白键进入“交流因数输出设置”界面后，按数字键“9”（因数/角度切换）键后 ，各相的“功率因数”显示会变换成“角度”显示。

⑷ 由于屏幕空间有限，故所有界面“输出检测”中，总的有功功率、无功功率单位分别默认为“W”、“Var”,频率的单位默认“Hz”不再显示出来。

图的中间部分（输出设置）显示装置当前电压、电流的档位；相别、接线方式的状态；设置电量的幅值。

图的下半部分（交流XX输出设置）是提示当前设置的对象（屏幕下边六个空白键的键名由当时的屏幕显示确定）和使用各数字键对应的功能，可设置电压、电流的档位；设置相别、接线方式的状态；设置各相电压、电流的幅值；设置各相功率因数（或角度）值；设置各次谐波的幅值、角度值；设置频率值。“交流XX输出设置”是指当前设置的对象（XX表示为电压、电流、因数、角度、谐波、频率），可通过按屏幕下边六个按键和右边的按键根据提示选择不同的操作对象和操作方式。

| 输 出 检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua | 0.00000V |  |  |  |  | Ub |  | 0.00000V |  |  |  |  |  | Uc |  |  |  |  | 0.00000V |  |  |
| Ia | 0.00000A |  |  |  |  | Ib |  | 0.00000A |  |  |  |  |  | Ic |  |  |  |  | 0.00000A |  |  |
| Cosa | 0.0000 |  |  |  |  | Cosb |  | 0.0000 |  |  |  |  |  | Cosc |  |  |  |  | 0.0000 |  |  |
| Pa 50.000HZ ΣP 0000.000W | 0.00000W |  |  |  |  | Pb |  | 0.00000W |  |  |  |  |  | Pc |  |  |  |  | 0.00000W |  |  |
| ΣP | 0.00000W |  |  | ΣQ |  |  | 0.000000 |  |  | Cos |  |  | 0.0000 |  |  |  | # F |  |  | 38.110 |  |
| 输 出 设 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压档位 |  |  | 100V |  |  |  | 电流档位 |  |  |  |  | # 5A |  |  | 相别 |  |  |  |  |  | ABC |
| 接线方式 |  |  | 3/4有功 |  |  |  |  |  | 谐波设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交 流 谐 波 输 出 设 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谐波次数 |  | 电压幅度 |  |  | 电压角度 |  |  |  |  |  | 电流幅度 |  |  |  |  |  |  | 电流角度 |  |  |  |
| 02 |  | 00.000% |  |  | 000.000 |  |  |  |  |  | 00.000% |  |  |  |  |  |  | 000.000 |  |  |  |
| 03 |  | 00.000% |  |  | 000.000 |  |  |  |  |  | 00.000% |  |  |  |  |  |  | 000.000 |  |  |  |
| 04 |  | 00.000% |  |  | 000.000 |  |  |  |  |  | 00.000% |  |  |  |  |  |  | 000.000 |  |  |  |
| 05 |  | 00.000% |  |  | 000.000 |  |  |  |  |  | 00.000% |  |  |  |  |  |  | 000.000 |  |  |  |
| 电压 电流 因数 送数 频率 谐波 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图5

- 5. 3. 1. 1 谐波设置操作

谐波设置与其它设置不同，说明如下：在图4所示界面里，按屏幕下边六个按键中的“谐波”键，显示如图5。此时可通过“”或“”键在2次谐波栏的“U幅度”、“U角度”、“I幅度”、“I角度”间移动，按数字键输入所需设置值，再按“OK”完成设置（不按“OK”设置无效，保持原值）。若要设置其它次数谐波，可通过 “”或“”键，把所需设置谐波移到前排（有光标指示），再按上述操作即可。（注：如果同时加入多次谐波，总幅度不要超过20%。）

| 输 出 检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua | 100.002V |  |  | Ub |  |  | 99.9987V |  |  |  |  | Uc |  |  | 100.000V |  |  |
| Ia | 0.00000A |  |  | Ib |  |  | 0.00000A |  |  |  |  | Ic |  |  | 0.00000A |  |  |
| Cosa | 0.0000 |  |  | Cosb |  |  | 0.0000 |  |  |  |  | Cosc |  |  | 0.0000 |  |  |
| Pa 50.000HZ ΣP 0000.000W | 0.00000W |  |  | Pb |  |  | 0.00000W |  |  |  |  | Pc |  |  | 0.00000W |  |  |
| ΣP | 0.00000W |  | ΣQ |  | 0.000000 |  |  |  | Cos |  | 0.0000 |  |  | # F |  | 50.007 |  |
| 输 出 设 置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压档位 |  | 100V |  |  |  | 电流档位 |  |  |  | # 5A |  |  | 相别 |  |  |  | ABC |
| 接线方式 |  | 3/4有功 |  |  |  |  |  | 电压设置 |  |  |  |  |  | 100.000% |  |  |  |
| 交 流 电 量 送 数 手动送数; ＋100.0000. ↑：+ ←：L ↓：- →：C 电压 电流 因数 角度QE QE 角QE 步进 频率 |

图6

- 5. 3. 1. 2送数操作

在图4所示界面按屏幕下边六个按键中的“送数”键，显示如图6，同时屏幕下方的“送数”键变成“步进”键。若要从“送数状态”返回到“步进状态”，只需按一下屏幕下边六个按键中的“步进”键即可。若在“手动送数”框里输入错了所需数值时，也可按一下“步进”键返回到步进状态，再重新进入“送数状态”，比按键移位重新输入要快捷。

在“手动送数”框里输入所需数值（含小数点），再按相应“电压”键，或“电流”键，或“因数”键，或“频率”键，或“角度”键，即一步到位地输出上述各量（电压、电流以当前量程的百分数输入；因数、角度、频率以实际值输入）。若输入数值超出规定范围，则以规定范围最大值输入。另外， “”、“”、“”、“”键在这里仅与对功率因数进行“送数”操作时有关，分别表示“正”、“负”、“滞后”、“超前”。

5．3．1．3 交流源输出设置示例：

例如在交流源操作中需设置交流电压为220V；交流电流为2.5A；接线方式为三相三线无功；功率因数为0.5L；频率为51Hz的交流源输出时，可在主菜单中，按“1”键进入“源操作” 子菜单界面，在“源操作”子菜单中按“1”则显示“交流电压输出设置”界面。在“交流电压输出设置”界面（图4）中具体操作如下：

㈠ 先设置电压、电流档位；接线方式。

⑴按“9”（档位切换）键，将电压档位切换到“200V”档；

⑵按“0”（接线方式切换）键，将接线方式切换到“3/3有功”状态，按“8”（有无功切换）键，将接线方式最终切换到“3/3无功”状态；

⑶按屏幕下边“电流”键，进入到“交流电流输出设置”界面。在“交流电流输出设置”界面中按五次“9”（档位切换）键，将电流档位切换为2.5A档；

以下分“步进”方式、“送数”方式操作进行电量幅值上升。

㈡“步进”方式操作进行电量幅值上升。接㈠步骤⑶的状态：

⑴按屏幕下边“电压”键，进入到“交流电压输出设置”界面。在“交流电压输出设置”界面中按十一次“1”（升10%）键，将电压输出升至220V；

⑵按屏幕下边“电流”键，进入到“交流电流输出设置”界面。在“交流电流输出设置”界面中按十次“1”（升10%）键，将电流输出升至2.5A；

⑶按屏幕下边“因数”键，进入到“交流因数输出设置”界面。在“交流因数输出设置”界面中按“6”（升降切换）键，将信号调节处于下降状态。接着按“0”（L/C切换）键，将因数切换到“L”状态。再按五次“1”（降0.1）键，将因数1.0降为0.5L；

⑷按屏幕下边“频率”键，进入到“交流频率输出设置”界面。在“交流频率输出设置”界面中按“6”（升降切换）键，将信号调节处于上升状态。接着按“9”（市电/标频）键，将频率由“市电”切换到“标频”状态。再按一次“1”（升1.0Hz）键，将频率输出升至51Hz；

到这里，“步进”方式完成各电量幅值的上升操作。

㈢“送数”方式操作进行电量幅值上升。接㈠步骤⑶的状态：

⑴在“交流电流输出设置”界面中按屏幕下边“送数”键，进入到“交流电量送数”界面。在“交流电量送数”界面中分别按“1”、“1”、“0”、“.”键（“手动送数”栏里显示为“+110.000”），再按屏幕下边的“电压”键，则电压输出为220V；

⑵此时可按屏幕下边的“步进”键，退出“交流电量送数”界面，回到“交流电流输出设置”界面中再按屏幕下边的“送数”键，重新进入“交流电量送数”界面里，分别按“1”、“0”、“0”、“.”键（“手动送数”栏里显示为“+100.000”），再按屏幕下边的“电流”键，则电流输出为2.5A；也可直接分别按“0”、“0”、“0”、“1”、“0”、“0”、“.”键（“手动送数”栏里显示为“+100.000”）以补零移位的方式输入“100%”，再按屏幕下边的“电流”键，则电流输出为2.5A；

⑶按屏幕下边的“步进”键，退出“交流电量送数”界面，回到“交流电流输出设置”界面中再按屏幕下边的“送数”键，重新进入“交流电量送数”界面里，此时可分别按“0”、“.”、“5”、“”键（“手动送数”栏里显示为“+0.50000L”），再按屏幕下边的“因数”键，则功率因数输出为0.5L；也可分别按“3”、“0”、“.”键（“手动送数”栏里显示为“+30.0000”），再按屏幕下边的“角度”键，则功率因数输出为0.5L；

⑷按屏幕下边的“步进”键，退出“交流电量送数”界面，回到“交流电流输出设置”界面中再按屏幕下边的“送数”键，重新进入“交流电量送数”界面里，分别按“5”、“1”、“.”键（“手动送数”栏里显示为“+51.0000”），再按屏幕下边的“频率”键，则频率输出为51Hz；

到这里，“送数”方式完成各电量幅值的上升操作。

- 5. 3. 2 直流输出设置

在主菜单中，按“1”键进入“源操作”子菜单界面，在“源操作”子菜单界面中按“2”则显示如图7。在这里，可根据需要对直流输出进行设置。通过显示器下边和右边的按键根据提示设置直流电压和电流的档位、输出值 (注：75mV量程的输出端在后板上) 。

- 5. 3. 2. 1电压档位切换

在图7所示界面按“7（档位切换）”键后,显示如图8。通过数字键选择所需量程，完成选择后自动回到图7界面。类似地可进行电流“档位切换”。

5. 3. 2. 2直流“送数”操作

在图7中按“送数” 键，显示如图9。在图9的“手动送数”框内输入所需数值（当前量程的百分数）后，按“OK”键即一步到位地输出相应电压。若要从“送数状态”返回到“步进状态”，只需按一下“步进”键即可。若在“手动送数”框里输入错了所需数值时，也可按一下“步进”键返回到步进状态，再重新进入“送数状态”，比按键移位重新输入要快捷。类似地可进行电流“送数”操作（注意从图7界面按“送数键”进入图9界面时，图7应处于“直流电流输出设置”状态）。

| 电压档位 | 0～75V | 电流档位 | 0～5.0A |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压输出 | 0.000000 | 电流输出 | 0.000000 |
| 电压幅度 | 000.000% | 电流幅度 | 000.000% |
| 直流电压输出设置 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：档位切换 3：升0.1% 4：升0.01% 5：升0.005% 电压 电流 送数 |  |  |  |

图7

| 电压档位 | 0～75V | 电流档位 | 0～5.0A |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压输出 | 0.000000 | 电流输出 | 0.000000 |
| 电压幅度 | 000.000% | 电流幅度 | 000.000% |
| 直流电压档位设置 1：0～75mV 4：0～300V 2：0～75V 5：0～500V 3：0～150V 6：0～1000V ↑ ↓ |  |  |  |

图8

| 电压档位 | 0～75V | 电流档位 | 0～5.0A |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压输出 | 0.000000 | 电流输出 | 0.000000 |
| 电压幅度 | 000.000% | 电流幅度 | 000.000% |
| 直流电压输出手动送数 手动送数; 000.000%. 电压 步进 |

图9

1：交流指示仪表半自动检测 2：直流指示仪表半自动检测 3：指示仪表查询 4：交流指示仪表初始化 5：直流指示仪表初始化

图10

5．4 指示仪表校验

在主菜单（图3）中，按“2”键进入指示仪表检测子菜单如图10。

- 5. 4. 1 交流指示仪表半自动检测

在指示仪表检测子菜单（图10）中按“1”后，进入“交流电压表参数输入”界面，显示如图11。图的上半部（输出检测）显示内置“标准表”所测得的各相电压、电流、功率、功率因数（或角度）和总的有功功率、无功功率、频率、功率因数及装置当前的电压档位、电流档位、接线方式；图的中部是用于输入当前类型被检仪表参数的地方；图下方的“电压”、“电流”、“功率”、“因数”、“频率”是指被检仪表的五种类型，按其对应键后，可输入当前类型被检仪表的参数和进行半自动检测。

装置在开机或复位后，参数输入界面中会自动显示上一次所输入被检仪表的参数，有利于校多块同参数的表。若在“交流XX表参数输入”（XX会随按图下方五种表的类型对应键而相应改变）界面里有不正常显示时，请按“返回”键，可在指示仪表检测子菜单（图10）中按“4”（4:交流指示仪表初始化）后，使其回到初始状态，恢复显示正常。

注：进行初始化时，不可中断电源，以免数据遭到破坏！

交流电压表、电流表和频率表的半自动检测在本装置的A相进行。

- 5. 4. 1. 1 交流电压、电流表半自动检测

在图11的中部（交流电压表参数输入）输入被检电压表的一次值、二次值、计量单位、额定值、上限值、等级和均匀校验点数等信息。用“”、“”键，移到相应信息栏目，输入数值即可。“”、“”键在同一栏目中移动，方便修改数字；计量单位的循环修改也用此二键。

若被检电压表没有“变比”时，则使“U1”、“U2”栏里显示全为“0”即可。

若被检电压表没有或不检上限值（超过额定值的校验点）时，则使“上限值”栏里显示全为“0”即可，校验时只做各均匀校验点的基本误差。若被检电压有并且要检上限值（超过额定值的校验点）时，则在“上限值”栏输入上限值，校验时做各均匀校验点和上限值校验点的基本误差。

完成输入后按“OK”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键），此时屏幕提问“是否做变差（0：是，其他：否）？”(“其他”不包括“复位”键) ，回答后屏幕第二次提问“是否缓升缓降（0：是，其他：否）？”，回答后进入半自动测试误差程序。

选“做变差”：做完所有均匀校验点（或所有均匀校验点和上限值校验点）的上升误差后，接着做所有均匀校验点（或上限值校验点和所有均匀校验点）的下降误差，并自动算出上升、下降误差的变差值。未选择时，只做所有均匀校验点（或所有均匀校验点和上限值校验点）的上升误差。

选“缓升缓降”：输出将缓慢上升或下降至校验点附近。未选择时，输出会直接上升或下降到校验点附近。

| 输 出 检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua | 0.00000V |  |  |  |  | Ub |  | 0.00000V |  |  |  | Uc |  |  |  | 0.00000V |  |  |
| Ia | 0.00000A |  |  |  |  | Ib |  | 0.00000A |  |  |  | Ic |  |  |  | 0.00000A |  |  |
| Cosa | 0.0000 |  |  |  |  | Cosb |  | 0.0000 |  |  |  | Cosc |  |  |  | 0.0000 |  |  |
| Pa 50.000HZ ΣP 0000.000W | 0.00000W |  |  |  |  | Pb |  | 0.00000W |  |  |  | Pc |  |  |  | 0.00000W |  |  |
| ΣP | 0.00000W |  |  | ΣQ |  |  | 0.000000 |  | Cos | 0.0000 |  |  |  | # F |  |  | 38.110 |  |
| 电压档位 0.0000 |  | 100V 0.0000 |  |  | 电流档位 |  |  |  | 5A COSc 0.0000 |  | 接线方式 |  |  |  |  |  | 3/4有功 |  |
| 交流电压表参数输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # U1 |  |  | 0000.0 |  |  |  |  | V | U2 |  |  |  |  |  | 000.0V |  |  |  |
| 电压额定值 |  |  | 0000.0 |  |  |  |  | V | 均匀校验点数 |  |  |  | 00 |  | 等级 |  |  | 1.00 |
| 电压上限值 |  |  | 0000.0 |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电压 电流 功率 因数 QE 角QE 频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图11

| 输 出 检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua | 28.3190V |  |  |  |  | Ub |  | 0.01400V |  |  |  | Uc |  |  | 0.01300V |  |  |
| Ia | 0.00040A |  |  |  |  | Ib |  | 0.00035A |  |  |  | Ic |  |  | 0.00055A |  |  |
| Cosa | 0.0000 |  |  |  |  | Cosb |  | 0.0000 |  |  |  | Cosc |  |  | 0.0000 |  |  |
| Pa 50.000HZ ΣP 0000.000W | 0.00000W |  |  |  |  | Pb |  | 0.00000W |  |  |  | Pc |  |  | 0.00000W |  |  |
| ΣP | 0.00000W |  |  | ΣQ |  |  | 0.000000 |  | Cos | 0.0000 |  |  |  | # F |  | 50.002 |  |
| 电压档位 0.0000 |  | 100V 0.0000 |  |  | 电流档位 |  |  |  | 5A COSc 0.0000 |  | 接线方式 |  |  |  |  | 3/4有功 |  |
| 交流电压表参数输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1 |  |  | 0006.0 |  |  |  |  | KV | U2 |  |  |  |  |  | 100.0V |  |  |
| 电压额定值 |  |  | 0006.0 |  |  |  |  | KV | 均匀校验点数 |  |  |  | 03 |  | 等级 00 |  | 0.50 |
| 电压上限值 |  |  | 0007.2 |  |  |  |  | KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号; 上升标准值; 上升误差; 下降标准值; 下降误差; 变差. 01; 1.69914; 5.014. 02. 1% 0.1% 0.01 QE 角QE 上升 0.005 QE 角QE 10% |

图12

进入半自动测试误差程序后，显示如图12所示。图中“上升/下降标准值”是指内置标准测得的一次电压实际值（无变比时，显示为二次电压实际值），“误差”是指引用误差，以百分数表示。装置自动将电压（A相）升到第一个均匀校验点附近，同时显示出“上升值”和“上升误差值”，然后：

5. 4. 1. 1. 1操作员用“10%”、“1%”、“0.1%”、“0.01%”、“0.005%”键调节（上升）输出电压使被检电压表的指针或显示值对准第一个均匀校验点（当“误差值”、“变差值”没超过等级时，屏幕中“误差值” 、“变差值”颜色显示成粉红色。超过时，“误差值” 、“变差值”颜色会显示成红色），按“OK”键完成此点校验；然后装置自动将电压升到第二个均匀校验点附近，进行第二个均匀校验点校验。依此类推，完成全部均匀校验点（或全部均匀校验点和上限值校验点）的上升校验。

5. 4. 1. 1. 2  若选择“做变差”项目，则完成所有均匀校验点（或所有均匀校验点和上限值校验点）的上升校验后，装置自动将电压升至超出最后一个均匀（或上限值）校验点少许，同时显示出最后一个均匀（或上限值）校验点的下降值、下降误差及变差和自动将输出电压调节处于步进下降状态。同样操作员再用“10%”、“1%”、“0.1%”、“0.01%”、“0.005%”键调节（下降）输出电压使被检电压表的指针或显示值对准最后一个均匀（或上限值）校验点，按“OK”键完成此点检测；然后装置自动将电压降至超出倒数第二个校验点少许，进行倒数第二个校验点校验，依此类推。完成全部均匀校验点上升、下降试验后，可通过“”、“”键查看各均匀校验点（或各均匀校验点和上限值校验点）的误差和变差。

5. 4. 1. 1. 3若校验过程中需中止校验，退出校验程序时，可按“返回”键，装置将自动清除信号并退出校验程序，返回到“参数输入”界面上。

图12中“上升” 键表示输出电压调节处于步进上升状态。按“上升” 键，则“上升”变为“下降”，表示输出电压调节处于步进下降状态。上升、下降可来回切换。

5. 4. 1. 1. 4完成全部均匀校验点上升、下降试验后，装置将自动清除信号为零，并且屏幕左下方会出现“存储”，按“存储” 键，则屏幕要求输入“表号”（计量编号）和“检测时间”（年四位、月两位、日两位），输入完“表号”和“检测时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。若不想存储保留此次校验数据，按“返回”键即可。

交流电流表与交流电压表校验方法一样，只需在图11中按“电流”键，就可以进入“交流电流表参数输入”界面，按上述操作方法进行交流电流表校验。

5. 4. 1. 1. 5 示例

例如2007年1月20号校一块0.5级6KV/100V额定电压为6KV；上限值为7.2KV；3分格（2KV、4KV、6KV）；仪表号为63263指示交流电压表的上升、下降基本误差。具体操作分“参数输入”、“校验”、“存储”。如下：

㈠ 参数输入

⑴在主菜单中按“2”键，进入“指示仪表检测子菜单”（图10），在按“1”后，进入“交流电压表参数输入”界面（图11）。将测试线接到装置的A相电压输出端上并连接好被检电压表。

⑵用“”、“”键，把光标移到“U1”栏里，在“U1”栏中输“00060”，显示为“0006.0”；

⑶按“”键，将光标移到“U1”单位栏中，按“”或“”键，将“V”修改成“KV”，此时“电压额定值”、“电压上限值”栏的单位也显示成“KV”；

⑷按“”键，将光标移到“U2”栏中输“1000”，显示为“100.0V”；

⑸按“”键，将光标移到“电压额定值”栏中输“00060”，显示为“0006.0”；

⑹按“”键，将光标移到“均匀校验点数”栏中输“03”，显示为“03”；

⑺按“”键，将光标移到“等级”栏中输“050”，显示为“0.50”；

⑻按“”键，将光标移到“电压上限值”栏中输“00072”，显示为“0007.2”；

⑼按“OK”键，屏幕提问“是否做变差（0：是，其他：否）？” ，按“0”键选择“是”后屏幕第二次提问“是否缓升缓降（0：是，其他：否）？”，按“0”键选择“是”进入半自动测试误差程序。

㈡ 校验

进入半自动测试误差程序后，装置自动将电压（A相）升到第一个均匀校验点（2KV）附近，同时显示出“上升值”和“上升误差值”，可参照半自动检测的5. 4. 1. 1. 1；5. 4. 1. 1. 2；5. 4. 1. 1. 3三个步骤完成校验。

㈢存储

完成全部均匀校验点和上限值校验点的上升、下降试验后，装置自动清除信号为零，并且屏幕左下方会出现“存储”。按“存储” 键，屏幕显示“表号”和“检测时间”的输入栏，此时按“”、“”键，是把光标循环切换到“表号”和“检测时间”栏目，按“”、“”键在同一栏目中移动，方便修改数字。将仪表号63263在“表号”栏中输成“00063263”，再按“”键，光标移到“检测时间”输入栏，将2007年1月20号输成“20070120”即可。输入完“表号”和“检测时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。

| 输 出 检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua | 0.00000V |  |  |  |  | Ub |  |  | 0.00000V |  |  |  |  | Uc |  | 0.00000V |  |  |
| Ia | 0.00000A |  |  |  |  | Ib |  |  | 0.00000A |  |  |  |  | Ic |  | 0.00000A |  |  |
| Cosa | 0.0000 |  |  |  |  | Cosb |  |  | 0.0000 |  |  |  |  | Cosc |  | 0.0000 |  |  |
| Pa 50.000HZ ΣP 0000.000W | 0.00000W |  |  |  |  | Pb |  |  | 0.00000W |  |  |  |  | Pc |  | 0.00000W |  |  |
| ΣP | 0.00000W |  |  | ΣQ |  |  | 0.000000 |  |  |  | Cos | 0.0000 |  |  |  | # F | 38.110 |  |
| 电压档位 0.0000 |  | 100V 0.0000 |  |  | 电流档位 |  |  |  |  |  | 5A COSc 0.0000 |  | 接线方式 |  |  |  | 3/4有功 |  |
| 交流频率表参数输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 |  |  | 000.0 V |  |  |  |  |  |  | 频率范围 |  |  |  |  |  | 45～55Hz |  |  |
| 频率基值 |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  | 均匀校验点数 |  |  |  |  | 00 | 等级 00 |  | 0.00 |
| 电压 电流 功率 因数 QE 角QE 频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图13

5. 4. 1. 2 频率表半自动检测

在任意“交流XX表参数输入”（XX会随按图下方五种表的类型对应键而相应改变）界面中按“频率”键，进入图13界面。用“”、“”键，把光标移到相应信息栏目，输入数值即可。“”、“”键在同一栏目中移动，方便修改数字；被检仪表频率范围的循环修改也用此两键。当用“”或“”键，移到“频率范围”栏时，按“”、“”键，可在“45～55 Hz”、“46～54 Hz”、“47～53 Hz”、“48～52 Hz”、“49～51 Hz”等频率范围中选择。“频率基值”是计算误差时的分母值（设被检频率表频率范围45～55 Hz，基值可能是55-45=10，也可能是50）。

完成输入后按“OK”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键），此时屏幕提问“是否做变差（0：是，其他：否）？”，回答后屏幕第二次提问“是否缓升缓降（0：是，其他：否）？”，回答后进入半自动测试误差程序。

| 输 出 检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua | 100.007V |  |  |  |  | Ub |  | 0.00000V |  |  |  |  | Uc |  |  |  | 0.00000V |  |  |
| Ia | 0.00000A |  |  |  |  | Ib |  | 0.00000A |  |  |  |  | Ic |  |  |  | 0.00000A |  |  |
| Cosa | 0.0000 |  |  |  |  | Cosb |  | 0.0000 |  |  |  |  | Cosc |  |  |  | 0.0000 |  |  |
| Pa 50.000HZ ΣP 0000.000W | 0.00000W |  |  |  |  | Pb |  | 0.00000W |  |  |  |  | Pc |  |  |  | 0.00000W |  |  |
| ΣP | 0.00000W F 38.110Hz |  |  | ΣQ |  |  | 0.000000 |  |  | Cos | 0.0000 |  |  |  | # F |  |  | 44.702 |  |
| 电压档位 0.0000 |  | 100V 0.0000 |  |  | 电流档位 |  |  |  |  | 5A COSc 0.0000 |  | 接线方式 |  |  |  |  |  | 3/4有功 |  |
| 交流频率表参数输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 |  |  | 100.0V V |  |  |  |  |  | 频率范围 |  |  |  |  | 45～55Hz |  |  |  |  |  |
| 频率基值 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 均匀校验点数 |  |  |  |  | 11 |  | 等级 |  |  | 1.00 |
| 序号; 上升标准值; 上升误差; 下降标准值; 下降误差; 变差. 01; 44.702; 3.00. 02. 1HZ 0.1 0.01 0.0055 QE 角QE 上升 0.001 |

图14

进入频率半自动测试误差程序界面显示如图14，在图14中“上升”表示频率调节处于步进上升状态。按“上升”键，则“上升”变为“下降”，表示频率调节处于步进下降状态。上升、下降可来回切换。“1 Hz”、“0.1 Hz”、“0.01 Hz”、“0.005 Hz”、“0.001 Hz”表示调节细度, 按这些键调节输出频率使被检仪表的指针或显示值对准校验点。进入频率半自动测试误差程序后的操作方法与检测交流电压表一样，可参照交流电压、电流表半自动检测的5. 4. 1. 1. 1；5. 4. 1. 1. 2；5. 4. 1. 1. 3三个步骤完成频率表校验。完成全部均匀校验点上升、下降试验后，装置将自动清除信号，使输出为零。可通过“”、“”键查看各均匀校验点的误差和变差。同时，屏幕左下出现“存储”键，按“存储”键，则屏幕要求输入“表号”和“检测时间”（年四位、月两位、日两位），输入完“表号”和“检测时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。若不想存储保留此次校验数据，按“返回”键即可。

若检测过程中需中止检测，退出仪表检测程序时，可按“返回”键，装置自动清除信号并退出仪表检测程序，返回到“参数输入”界面上。

- 5. 4. 1. 3 功率表半自动检测

功率表的半自动检测依次在功率因数1.0、0.5C、和0.5L进行。在任意“交流XX表参数输入”（XX会随按图下方五种表的类型对应键而相应改变）界面中按“功率”键进入功率表的半自动检测，如图15。

| 输 出 检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua | 0.00000V |  |  |  |  | Ub |  | 0.00000V |  |  |  |  | Uc |  |  |  | 0.00000V |  |  |
| Ia | 0.00000A |  |  |  |  | Ib |  | 0.00000A |  |  |  |  | Ic |  |  |  | 0.00000A |  |  |
| Cosa | 0.0000 |  |  |  |  | Cosb |  | 0.0000 |  |  |  |  | Cosc |  |  |  | 0.0000 |  |  |
| Pa 50.000HZ ΣP 0000.000W | 0.00000W |  |  |  |  | Pb |  | 0.00000W |  |  |  |  | Pc |  |  |  | 0.00000W |  |  |
| ΣP | 0.00000W |  |  | ΣQ |  |  | 0.000000 |  |  | Cos | 0.0000 |  |  |  |  |  | # F | 38.110 |  |
| 电压档位 0.0000 |  | 100V 0.0000 |  |  | 电流档位 |  |  |  |  | 5A COSc 0.0000 |  |  |  |  | 接线方式 |  |  | 3/4有功 |  |
| 交流功率表参数输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1 100V 电流档位 相别 ABC |  |  | 0110.0 00 |  |  |  | # KV |  | U2 # 5A |  |  |  |  | 100.0V |  |  |  |  |  |
| I1 100V 电流档位 相别 ABC |  |  | 0400.0 00 |  |  |  | # A |  | I2 # 5A |  |  |  |  | 05.0A |  |  |  |  |  |
| 功率额定值 3/4有功 频率设置 55.000HZ |  |  | 0080.0 |  |  |  | MW |  | 均匀校验点数 |  |  |  |  | 02 |  |  | 等级 |  | 1.50 |
| 功率上限值 |  |  | 0000.0 |  |  |  | MW |  | 接线方式 |  |  | 3线 双向表 |  |  |  | 双向表 |  |  | 是 |
| 电压 电流 功率 因数 QE 角QE 电压 频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图15

例如检测一块110KV/100V、400A/5A，额定功率值为80MW的1.5级三相三线有功双向功率表（三相三线被检仪表的Ub端接装置的Uo端）。先进行功率表信息输入：

⑴按“”或“”键，使光标到“U1”栏目，输入01100后，显示为“0110.0”（若被检功率表没有变比时，则使“一次值”栏里显示全为“0”，在“二次值”栏里输入电压值即可）；

⑵按“”键，使光标到“V”栏目，此时按动“”或“”键选择计量单位“KV”；

⑶按“”键，使光标到“U2”栏目，输入1000后，显示为“100.0V”；

⑷按“”键，使光标到“I1”栏目，输入04000后，显示为“0400.0”；

⑸按“”键，使光标到“I2”栏目，输入050后，显示为“05.0A”；

⑹按“”键，使光标到“功率额定值”栏目，输入00800，显示为“0080.0”；

⑺按“”键，使光标到“W”栏目，此时按动“”或“”键选择计量单位“MW”；

⑻按“”键，使光标到“均匀校验点数”栏目，输入02后，显示为“02”；

⑼按“”键，使光标到 “等级”栏目,输入150，显示为“1.50”；

⑽按“”键，使光标到“接线方式”栏目（若被检功率表没有或不校上限值（超过额定值的点）时，则使“功率上限值”栏里显示全为“0”；），按动“”或“”键选择“3线”；

⑾按“”键，使光标到“双向表”栏目，按动“”或“”键选择“是”；最后按“OK”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键），此时屏幕提问“是否做变差（0：是，其他：否）？”，按“0”选择“是”后，屏幕第二次提问“是否缓升缓降（0：是，其他：否）？”，按“OK”选择“否”后，进入功率半自动测试误差程序如图16界面。根据前面输入的功率表信息，本装置将:

| 输 出 检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua | 100.005V |  |  |  |  | Ub |  |  | 0.04500V |  |  |  |  | Uc |  |  |  | 100.006V |  |  |
| Ia | 2.33870A |  |  |  |  | Ib |  |  | 0.00100A |  |  |  |  | Ic |  |  |  | 2.34060A |  |  |
| Cosa | 0.8653 |  |  |  |  | Cosb |  |  | 0.0000 |  |  |  |  | Cosc |  |  |  | 0.8663 |  |  |
| Pa 50.000HZ ΣP 0000.000W | 202.410W |  |  |  |  | Pb |  |  | 0.00000W |  |  |  |  | Pc |  |  |  | 202.830W |  |  |
| ΣP | 405.240W |  |  | ΣQ |  |  |  | 0.270000 |  |  | Cos | 1.0000 |  |  |  |  | # F |  | 50.002 |  |
| 电压档位 0.0000 |  | 100V 0.0000 |  |  | 电流档位 |  |  |  |  |  | 10A COSc 0.0000 |  |  |  | 接线方式 |  |  |  | 3/3有功 |  |
| 交流功率表参数输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1 100V 电流档位 相别 ABC |  |  | 0110.0 00 |  |  |  | # KV |  |  | U2 # 5A |  |  |  |  |  | 100.0V |  |  |  |  |
| I1 100V 电流档位 相别 ABC |  |  | 0400.0 00 |  |  |  | # A |  |  | I2 # 5A |  |  |  |  |  | 05.0A |  |  |  |  |
| 功率额定值 3/4有功 频率设置 55.000HZ |  |  | 0080.0 |  |  |  | MW |  |  | 均匀校验点数 |  |  |  |  |  | 02 |  | 等级 |  | 1.50 |
| 功率上限值 |  |  | 0000.0 |  |  |  | MW |  |  | 接线方式 |  |  | 3线 |  |  |  | 双向表 |  |  | 是 |
| 序号; 上升标准值; 上升误差; 下降标准值; 下降误差; 变差. 01; 35.6611; 2.711. 02. 10% 1% 0.1% 0.01 QE 角QE 上升 0.005 |

图16

5. 4. 1. 3. 1 首先做40MW和80MW两个校验点在功率因数为1.0时的基本误差校验。

⑴电压自动升到被检功率表额定电压值的100%，电流自动升至第一个均匀校验点（40MW）的电流值附近,操作员只需通过图16下方的电流调节键（10%、1%、0.1%等）缓缓升电流，使被检仪表的指针或显示值对准“正向”第一个均匀校验点（40MW）（当“误差值”、“变差值”没超过等级时，屏幕中“误差值” 、“变差值”颜色显示成粉红色。超过时，“误差值” 、“变差值”颜色会显示成红色），按“OK”键完成“正向”第一个均匀校验点误差校验；

⑵接下来装置自动将电流升至第二个均匀校验点（80MW）的电流值附近,操作员再缓缓升电流，使被检仪表的指针或显示值对准“正向”第二个均匀校验点（80MW），按“OK”键完成“正向”第二个均匀校验点误差校验；

⑶装置又自动将电流升至超过第二个均匀校验点（80MW）的电流值附近 ,然后操作员再通过电流调节键（10%、1%、0.1%等）缓缓降电流，使被检仪表的指针或显示值对准“正向”第二个均匀校验点，按“OK”键完成“正向”第二个均匀校验点下降误差和变差校验；

⑷接下来装置自动将电流下降至超过“正向”第一个均匀校验点（40MW）的电流值附近，操作员再缓缓降电流,使被检仪表的指针或显示值对准“正向”第一个均匀校验点，按“OK”键完成“正向”第一个均匀校验点下降误差和变差校验。

5. 4. 1. 3. 2  其次在“正向”半功率点处做功率因数影响测试。

⑸此时功率因数为1.0，装置自动将电流升至“正向”半功率点（40MW）的电流值附近, 操作员再缓缓升电流，使被检仪表的指针或显示值对准“半功率点”处，按“OK”键；

⑹此时装置自动改功率因数为0.5C，并将电流自动升至“正向”半功率点的电流值附近,操作员再调节电流，使指针或显示值再次对准“半功率点”，按“OK”键完成功率因数0.5C影响量的校验。

⑺接下来装置自动改功率因数为1.0，并将电流自动升至“正向”半功率点的电流值附近,操作员再次调节电流使指针或显示值对准“半功率点”，按“OK”键；

⑻装置又自动改功率因数为0.5L，并将电流自动升至“正向”半功率点的电流值附近,操作员调节电流使指针或显示值对准“半功率点”，按“OK”键完成功率因数0.5 L影响量的校验。

5. 4. 1. 3. 3  以上完成了双向功率表的“正向”检验后，装置自动改变相位为180º，操作员可按5. 4. 1. 3. 1和5. 4. 1. 3. 2同样的步骤完成双向功率表的“负向”检验。到这里，被检仪表的半自动检测完成。

5. 4. 1. 3. 4 半自动校验完成后，可通过“”、“”键查看各均匀校验点的误差、变差和功率因数影响。同时，屏幕左下方出现“存储”键，按“存储”键，则屏幕要求输入“表号”和“检测时间”（年四位、月两位、日两位），输入完“表号”和“检测时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。

若检测过程中需中止检测，退出仪表检测程序时，可按“返回”键，装置自动清除信号并退出仪表检测程序，返回到“参数输入”界面上。

| 输 出 检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua | 0.00000V |  |  |  |  | Ub |  |  | 0.00000V |  |  |  | Uc |  |  |  | 0.00000V |  |  |
| Ia | 0.00000A |  |  |  |  | Ib |  |  | 0.00000A |  |  |  | Ic |  |  |  | 0.00000A |  |  |
| Cosa | 0.0000 |  |  |  |  | Cosb |  |  | 0.0000 |  |  |  | Cosc |  |  |  | 0.0000 |  |  |
| Pa 50.000HZ ΣP 0000.000W | 0.00000W |  |  |  |  | Pb |  |  | 0.00000W |  |  |  | Pc |  |  |  | 0.00000W |  |  |
| ΣP | 0.00000W |  |  | ΣQ |  |  |  | 0.000000 |  | Cos | 0.0000 |  |  |  | # F |  |  | 38.110 |  |
| 电压档位 0.0000 |  | 100V 0.0000 |  |  | 电流档位 |  |  |  |  | 5A COSc 0.0000 |  | 接线方式 |  |  |  |  |  | 3/4有功 |  |
| 交流因数表参数输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 |  |  | 000.0V |  |  |  |  |  |  | 输入电流 |  |  |  | 00.0A |  |  |  |  |  |
| 因 数 下 限 |  |  | 0.50C |  |  |  |  |  |  | 均匀校验点数 |  |  |  | 00 |  | 等级 |  |  | 0.00 |
| 因 数 上 限 |  |  | 0.50L |  |  |  |  |  |  | 接线方式 |  |  |  | 单相 |  |  |  |  |  |
| 电压 电流 功率 因数 QE 角QE 频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

图17

- 5. 4. 1. 4功率因数表半自动检测

在任意“交流XX表参数输入”（XX会随按图下方五种表的类型对应键而相应改变）界面中按“因数”键进入功率因数表的半自动检测，如图17。例如校验一块2.5级、100V/5A三相三线功率因数表(均匀校验点为0.5C、0.6C、0.7C、0.8C、0.9C、1.0、0.9L、0.8L、0.7L、0.6L、0.5L)。先进行因数表信息输入：

⑴按“”或“”键，使光标到“输入电压”栏目，输入1000后，显示为“100.0V”

⑵按“”键，使光标到“输入电流”栏目，输入050后，显示为“05.0A”；

⑶按“”键，使光标到“因数下限”栏目，输入050（若屏幕上已显示为0.50C,则可不用输入）；

⑷按“”键，使光标到“均匀校验点数”栏目，输入11后，显示为“11”；

⑸按“”键，使光标到 “等级”栏目,输入250后，显示为“2.50”；

⑹按“”键，使光标到“因数上限”栏目，输入050（若屏幕上已显示为0.50L,则可不用输入）；

⑺按“”键，使光标到“接线方式”栏目，按 “”或“”键选择“3线”；

最后按“OK”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键），此时屏幕提问“是否做变差（0：是，其他：否）？”，按“0”选择“是”后屏幕第二次提问“是否缓升缓降（0：是，其他：否）？”，按“OK”选择“否”后进入半自动测试误差程序如图18界面。

| 输 出 检 测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ua | 99.9540V |  |  |  |  | Ub |  |  | 0.03700V |  |  |  | Uc |  |  |  | 100.007V |  |  |
| Ia | 4.9995A |  |  |  |  | Ib |  |  | 0.00080A |  |  |  | Ic |  |  |  | 4.99895A |  |  |
| Cosa | 0.857 |  |  |  |  | Cosb |  |  | 0.0000 |  |  |  | Cosc |  |  |  | -0.0145 |  |  |
| Pa 50.000HZ ΣP 0000.000W | 430.505W |  |  |  |  | Pb |  |  | 0.00000W |  |  |  | Pc |  |  |  | -5.4100W |  |  |
| ΣP | 421.0900W |  |  | ΣQ |  |  |  | -757。185 |  | #### Cos | 0.4860 |  |  |  | F |  |  | 50.015 |  |
| 电压档位 0.0000 |  | 100V 0.0000 |  |  | 电流档位 |  |  |  |  | 5A COSc 0.0000 |  | 接线方式 |  |  |  |  |  | 3/3有功 |  |
| 交流因数表参数输入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 输入电压 |  |  | 100.0V |  |  |  |  |  |  | 输入电流 |  |  |  | 05.0A |  |  |  |  |  |
| 因 数 下 限 |  |  | 0.50C |  |  |  |  |  |  | 均匀校验点数 |  |  |  | 11 |  | 等级 |  |  | 2.50 |
| 因 数 上 限 |  |  | 0.50L |  |  |  |  |  |  | 接线方式 |  |  |  | 3线 |  |  |  |  |  |
| 序号; 上升标准值; 上升误差; 下降标准值; 下降误差; 变差. 01; 0.4860C; 1.400. 02. 0.1 0.01 .001 上升 0005 QE 角QE 0001 |

图18

进入因数半自动测试误差程序后的操作方法与检测交流电压表一样，装置自动将“接线方式”移到“3线”；Ua、Uc的电压和Ia、Ic的电流升至被检因数表输入电压、电流值的100%（对于装置的电流输出端没接被检仪表时，应将其短接，以免开路。三相三线被检仪表的Ub端接装置的Uo端）；功率因数送至第一校验点（0.5C）的附近。此时可参照交流电压、电流表半自动检测的5. 4. 1. 1. 1；5. 4. 1. 1. 2；5. 4. 1. 1. 3三个步骤完成因数表校验。完成全部校验点上升、下降试验后，装置将自动清除信号，使输出为零。可通过“”、“”键查看各均匀校验点的误差和变差。同时，屏幕左下出现“存储”键，按“存储”键，则屏幕要求输入“表号”和“检测时间”（年四位、月两位、日两位），输入完“表号”和“检测时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。若不想存储保留此次校验数据，按“返回”键即可。

若检测过程中需中止检测，退出仪表检测程序时，可按“返回”键，装置自动清除信号并退出仪表检测程序，返回到“参数输入”界面上。

| 电压档位 | 0～150V |  | 电流档位 |  | 0～5.0A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压输出 | 0.000000 |  | 电流输出 |  | 0.000000 |  |
| 直流电压表参数输入 |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 100V 电流档位 相别 ABC | +0000.0～+0000.0 0 00 | # V |  | 均匀校验点数 # 5A |  | 00 |
| 上限电压 | +0000.0 | V |  | 等 级 |  | 1.00 |
| 电压 电流 角QE |  |  |  |  |  |  |

图19

5. 4. 2直流指示仪表半自动检测

在指示仪表检测子菜单（图10）中按“2”后，进入“直流电压表参数输入”界面，显示如图19。装置在开机或复位后，在参数输入界面中会显示上一次所输入被检仪表的参数，有利于校多块同参数的表。若在图中“直流电压(流)表参数输入”部分中有不正常显示时，请按“返回”键，可在指示仪表检测子菜单（图10）中按“5”（5:直流指示仪表初始化）键，使其回到初始状态，恢复显示正常。注：进行初始化时，不可中断电源，以免数据遭到破坏！

在“直流电压表参数输入”下方输入被检仪表的额定电压、上限电压（超过额定电压值的点，不校或没有时，使其显示全为“0”即可）、均匀校验点数、等级。用“”、“”键，把光标移到相应信息栏目，输入数值即可。“”或“”键，使光标在同一栏目中移动，方便修改数字；在计量单位栏中切换“V”或“mV”也用此二键。完成输入后按“OK”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键），屏幕提问“是否做变差（0：是，其他：否）？”(“其他”不包括 “复位”键) ，回答后进入半自动测试误差程序。

选“做变差”：做完所有均匀校验点（或所有均匀校验点和上限值校验点）的上升误差后，接着做所有均匀校验点（或上限值校验点和所有均匀校验点）的下降误差，并自动算出上升、下降误差的变差值。未选择时，只做所有均匀校验点（或所有均匀校验点和上限值校验点）的上升误差。

| 电压档位 | 0～150V | 电流档位 |  |  | 0～5.0A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压输出 | 17.000000 | 电流输出 |  |  | 0.00000 |  |
| 直流电压表参数输入 |  |  |  |  |  |  |
| 额定电压 100V 电流档位 相别 ABC | +0000.0～+0100.0 |  | # V | 均匀校验点数 # 5A |  | 05 |
| 上限电压 | +0000.0 |  | V | 等 级 |  | 1.00 |
| 10% 1% 0.1% 0.01QE 角QE 上升 .005 序号; 上升标准值; 上升误差; 下降标准值; 下降误差; 变差. 01; 17.0000; 3.000. 02. |

图20

进入半自动测试误差程序，显示如图20所示（图中“标准值”是指装置输出的标准电压值或电流值；“误差”是指引用误差，以百分数表示）。装置将自动将电压升到第一个校验点附近，同时显示出“上升值”和“上升误差值”，然后可参照交流电压、电流表半自动检测的5. 4. 1. 1. 1；5. 4. 1. 1. 2；5. 4. 1. 1. 3三个步骤完成被检表的全部校验。完成全部校验点上升、下降试验后，装置将自动清除信号，使输出为零。可通过“”、“”键查看各校验点的误差和变差。同时，屏幕左下出现“存储”键，按“存储”键，则屏幕要求输入“表号”（计量编号）和“检测时间”（年四位、月两位、日两位），输入完“表号”和“检测时间后”按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。若不想存储保留此次校验数据，按“返回”键即可。

若检测过程中需中止检测，退出仪表检测程序时，可按“返回”键，装置自动清除信号并退出仪表检测程序，返回到“参数输入”界面上。

直流电流表与直流电压表检定方法一样，只需在图19中按“电流”键，就可以进入“直流电流表参数输入”界面，按上述操作方法进行直流电流表校验。

注：装置根据输入的额定电压或电流自动切换档位（计量单位为“mV”时仅75mV档, 75mV量程的输出端在背板上）。

- 5．4．3指示仪表查询

指示仪表校验子菜单中按“3”后，进入指示仪表查询子菜单。通过“”、“”键，根据“表号”或“时间”等关键词，移动光标选中后按“OK”键即可查看半自动检测时存入的误差数据。按“”或“”键，可翻看上、下一页。显示屏左下方的“单删”键用于删除光标选中的指示仪表误差数据，右下方的“总删”键用于删除机内存储的全部指示仪表误差数据。当机内所存文件总数达到300份时，应采取“单删”或“总删”措施以空出存储空间容纳新的校验数据（删除之前可把所需误差数据上传给计算机）。

5．5 档位校准

利用外部更高标准可对本装置进行校准，仅限于装置生产者或中试院不开盖调机或校准。

5．5. 1校准操作注意事项：

* 进入校准菜单界面前，需先降电压、电流为零。

* 在校准时，需看清屏幕中间显示当前的校准状态与所要校准项目（源与表、零点与满度易弄错）、档位是否一致，才能在电压（电流或功率）对准好外接更高等级的标准表后，按“OK”键进行确认已调好和按“存储”、“OK”键进行存储新校准数据。否则会校乱校准数据。若在屏幕中间显示当前的校准状态与所要校准项目、档位不一致情况下，按了“OK”键进行确认已调好，并没有按“存储”、“OK”键进行存储新校准数据时，只要按“清零”键后，按“复位”键，就可以避免校乱校准数据。

* 交流校准时“先满度，复位后，再角度”。

* 直流校准时“先零点，复位后，再满度”。

* 直流校准中75mV、75V、150V、300V、500V、1000V电压，以及0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A电流只做源校准，不做表校准。

* 直流校准中±1V、±5V、±10V、±20V电压，以及±1mA、±2.5mA、±5mA、±10mA、±20mA电流只做表校准，不做源校准。校负电压、电流值时请送负电压、电流源。

* 按“存储”键后的5秒钟不可中断电源，以免数据遭到破坏！

- 5. 5. 2校准操作说明

在主菜单（图3）中，按“3”键进入档位校准菜单界面。共有7个选项：

1：交流UI自动校准  2：交流功率自动校准  3：档位校准操作  4：档位校准参数查询    5：校准参数初始化    6：修改密码          7：校表参数初始化

其中“1：交流UI自动校准” 、“2：交流功率自动校准”是用于装置与本公司生产的标准表进行自动校准。

5．5. 2. 1 档位手动校准操作

在校准子菜单界面中按数字键“3”，屏幕显示“请输入密码：？？？？？？”。输入正确密码（888888），按“OK”键屏幕显示如图21。

| 档 位 | ## 100V | 相 别 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅 度 | 000.000% | 测量值 | 0.000000 |
| 原系数 | ＋0.99740 | 新系数 | ＋0.99740 |
| 交流电压档位源校准 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：档位切换 3：升0.1% 8：相别切换 4：升0.01% 9：表/源切换 5：升0.005% 交流I 直流U 直流I QE 角QE 角 度 存 储 交流U |  |  |  |

图21

界面初始处于“交流电压档位源校准”。显示器下方有“交流U”（交流电压）、“交流I”（交流电流）、“直流U”（直流电压）、“直流I”（直流电流）、“角度”（装置自动切换角度为60°时的功率）等五个校准项目键和一个“存储”功能键，按五个校准项目键即可进入对应校准单元。

各档交流电压、交流电流的表校准了，也同时校准了功率因数为1.0时的功率、电能。校准了各档的交流档位表角度，即校准了其它功率因数点时的功率、电能。

下面的说明用于完成：

·各交流量程（档位）的满度值校准和角度（功率）校准；

·各直流量程（档位）的源零点值校准和源满度值校准；

·各直流量程（档位）的表零点值校准和表满度值校准；

5．5. 2. 1. 1 交流电压校准

交流电压校准分为交流电压档位源（输出）满度校准和交流电压档位表（装置内部标准表）满度校准。调试员一般只需对各相超差的交流电压档位进行“表校准”。也可源、表同时校准。

- A  交流电压档位源校准

A．1  “交流电压档位源校准”界面如图21。在这里，可通过数字键“7”选择所校的档位；数字键“8”选择所校交流电压的相别；按数字键“9”可切换到交流电压档位“表校准”。

- A．2  校准方法

A．2．1  选择好所校的档位、相别后，按数字键“1”至“5”步进，配合数字键“6”（升/降）调节输出电压，使外接更高等级的标准表读数为该档位的100%满度，误差在±0.02%之内，再按“OK”键进行确认源已调好（此时界面中“新系数”一栏中将显示新的系数）。此时若要进行该相、该档的表校准时，可按数字键“9”切换到交流电压档位“表校准”后，直接按“OK”键进行确认表已调好。

A．2．2  如需校该档位其它相的源时，按数字键“8”切换到所需校的相。按本节A．2．1步骤进行校准。

| 档 位 | ## 100V | 相 别 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅 度 | 100.003% | 测量值 | 0.000000 |
| 原系数 | ＋0.99740 | 新系数 | ＋0.99710 |
| 序号输入：00000000 交流电压档位源校准 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：档位切换 3：升0.1% 8：相别切换 4：升0.01% 9：表/源切换 5：升0.005% 交流I 直流U 直流I QE 角QE 角 度 存 储 交流U |  |  |  |

图22

A．2．3  在完成该档位各相校准后，按“存储”键，界面显示“序号输入：00000000”，如图22。不必输入数字，直接按“OK”键（此时界面中“原系数”一栏的系数将与“新系数”一栏中的系数一样）完成存储工作，也可输入数字后按“OK”键完成存储工作并方便以后查询。

A．3  如需进行其它档位、其它相别的源校准时，只要按“7”键切换到所需校的档位，再按数字键“8”选择其它相，选好后按本节A．2校准方法校准。

- B  交流电压档位表校准

在图21界面中，按 “9” 键进入“交流电压档位表校准”界面如图23。同样通过数字键“7”选择档位；数字键“8”切换相别；数字键“9”可切换到交流电压档位“源校准”。其校准方法与源校准一样。

| 档 位 | ## 100V | 相 别 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅 度 | 000.000% | 测量值 | 0.000000 |
| 原系数 | ＋0.97828 | 新系数 | ＋0.97828 |
| 交流电压档位表校准 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：档位切换 3：升0.1% 8：相别切换 4：升0.01% 9：表/源切换 5：升0.005% 交流I 直流U 直流I QE 角QE 角 度 存 储 交流U |  |  |  |

图23

C  存储

每完成一档的各相电压档位源、表校准后，应先按“存储”键再按“OK”键以确认新的校准系数。

- D  复位

完成全部交流电压和交流电流校准工作后，按“复位”键装置进入开机初始状态。只有按了“复位”键以后新的校准系数才起作用。如果未按“复位”键而按“返回键”退出档位校准回到主菜单，又由主菜单进入源操作界面或校表界面，装置将执行校准前的数据而不是校准后的数据。

| 档 位 | ## 5A | 相 别 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅 度 | 000.000% | 测量值 | 0.000000 |
| 原系数 | ＋0.98160 | 新系数 | ＋0.98160 |
| 交流电流档位源校准 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：档位切换 3：升0.1% 8：相别切换 4：升0.01% 9：表/源切换 5：升0.005% 交流I 直流U 直流I QE 角QE 角 度 存 储 交流U |  |  |  |

图24

5．5. 2. 1. 2 交流电流校准

在任意档位校准界面中，按屏幕下方的“交流I”键即可进入“交流电流档位源（表）校准”界面如图24。交流电流校准也分为交流电流档位“源校准”和交流电流档位“表校准”。其校准操作与交流电压校准方法一样。

5．5. 2. 1. 3 直流电压校准

直流电压校准分为直流电压档位源零点校准、直流电压档位源满度校准、直流电压档位表零点校准、直流电压档位表满度校准。其中“直流电压档位表零点校准”、“直流电压档位表满度校准”用于测量变送器输出的内置标准表的校准。

- A  直流电压档位源零点校准

A．1  在任意档位校准界面中按“直流U”键，即可进入“直流电压档位源零点（表零点、源满度、表满度）校准”界面。可通过数字键“9”、“0”选择“直流电压源零点校准”界面如图25。“8”键在此无效，因为直流只有一相输出。

- A．2  校准方法

A．2．1  在“直流电压源零点校准”界面中选择好所校的档位后，先按数字键“1”升起10%的信号，再按数字键“2”至“5”步进，配合数字键“6”（升/降），通过外接更高等级标准表监测直流源输出，使外接更高等级标准表读数为该档位的10%，误差在±0.02%之内，然后用数字键“1” 与 “6”（升/降）配合下降10%的信号（此时屏幕幅度栏内显示值一般不为0），再按“OK”键进行确认该档源零点已调好。再分别按“存储”键和“OK”键完成校准、存储工作。

| 档 位 | ## 75V | 相 别 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅 度 | 000.000% | 测量值 | 0.000000 |
| 原系数 | ＋0.23634 | 新系数 | ＋0.23634 |
| 直流电压源零点校准 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：档位切换 3：升0.1% 8：相别切换 4：升0.01% 9：表/源切换 5：升0.005% 0：零点/满度切换 交流I 直流U 直流I QE 角QE 角 度 存 储 交流U |  |  |  |

图25

A．2．2  如需校其它档位的“源零点”时可通过数字键“7”切换到所需校的档位，然后按本节A．2．1步骤进行校准。

A．2．3  校完各档位源零点，按“复位”键后，再重新进入校准界面校准源满度。

| 档 位 | ## 75V | 相 别 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅 度 | 000.000% | 测量值 | 0.000000 |
| 原系数 | ＋0.93795 | 新系数 | ＋0.93795 |
| 直流电压档位源满度校准 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：档位切换 3：升0.1% 8：相别切换 4：升0.01% 9：表/源切换 5：升0.005% 0：零点/满度切换 交流I 直流U 直流I QE 角QE 角 度 存 储 交流U |  |  |  |

图26

- B  直流电压档位源满度校准

在图25所示界面中按数字键“0”即进入“直流电压档位源满度校准”界面如图26所示。直流电压档位源满度校准与交流电压档位源校准方法一样。

C  直流电压档位表零点校准

C．1  注意：直流电压档位表零点（满度）校准与装置直流电压输出无关，是对用于测量变送器输出的内置标准表的校准，有1V、5V、10V、20V量程。如装置不含变送器校验功能，则直流电压档位表零点（满度）不用校准。

| 档 位 | ## 5V | 相 别 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅 度 | 000.000% | 测量值 | 0.000000 |
| 原系数 | ＋0.00001 | 新系数 | ＋0.00001 |
| 直流电压档位表零点校准 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：档位切换 3：升0.1% 8：相别切换 4：升0.01% 9：表/源切换 5：升0.005% 0：零点/满度切换 交流I 直流U 直流I QE 角QE 角 度 存 储 交流U |  |  |  |

图27

C．2  在图25所示界面中按数字键“9”即可进入“直流电压档位表零点校准”界面如图27。

C．3  选择好档位后，将装置后板上的直流电压输入端直接短接后，顺序按“OK”、“存储”、“OK”键。

C．4  如需校准其它档位的表零点时，则按数字键“7”切换到所需校准档位。顺序按“OK”、“存储”、“OK”键。

C．5  所有要校的档位表零点都校好了，拿掉直流电压输入端的短接线，按“复位”键完成档位表零点校准。

- D  直流电压档位表满度校准

D．1  在图27所示界面中按数字键“0”即可进“直流电压档位表满度校准”界面如图28。

D．2  选择好档位。根据所选的档位，在装置后板直流电压输入端输入该档位的100%左右的直流电压，同时此电压接更高等级标准表。调节此电压，使更高等级标准表的读数与该档位的100%值之差在±0.005%之内，顺序按“OK”、“存储”、“OK”键完成校准和存储。

D．3  如需校其它档位的表满度，按数字键“7”切换所需校准的档位。按本节D．2步骤进行。

D．4  完成各档位表满度校准后，退掉外加的电压，按“复位”键完成整个校准工作。

| 档 位 | ## 5V | 相 别 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅 度 | 000.000% | 测量值 | 0.000000 |
| 原系数 | ＋0.97631 | 新系数 | ＋0.97631 |
| 直流电压档位表满度校准 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：档位切换 3：升0.1% 8：相别切换 4：升0.01% 9：表/源切换 5：升0.005% 0：零点/满度切换 交流I 直流U 直流I QE 角QE 角 度 存 储 交流U |  |  |  |

图28

- 5．5. 2. 1. 4 直流电流校准

直流电流校准与直流电压校准方法一样。直流电流档位表零点（满度）校准，也是对用于测量变送器输出的内置标准表的校准。如装置不含变送器校验功能，则直流电流档位表零点（满度）不用校准。

- 5. 5. 2. 1. 5 角度校准

角度校准在功率因数为＋0.5L（装置自动切换功率因数）时的半功率点进行，分为“交流档位源角度校准”和“交流档位表角度校准”。一般只需进行“交流档位表角度校准”。

- A  交流档位源角度校准

A．1  在任意档位校准界面中，按“角度”键进入“交流档位源角度校准”界面或“交流档位表角度校准”界面。可通过数字键“9”切换到“交流档位源角度校准”界面如图29。

| 档 位 | ## 100 V/5A | 相 别 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅 度 | 000.000% | 测量值 | 000.000 |
| 原系数 | ＋0.00003 | 新系数 | ＋0.00003 |
| 交流档位源角度校准 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：档位切换 3：升0.1% 8：相别切换 4：升0.01% 9：表/源切换 5：升0.005% 0：电压升100% 交流I 直流U 直流I QE 角QE 角 度 存 储 交流U |  |  |  |

图29

A．2  校准方法

A．2．1  选择好所需校的相，外接更高等级标准功率表。按数字键“0”将电压升至该档位的100%。按数字键“1”至“5”步进，配合数字键“6”（升/降），将电流升起，使外接标准表功率读数为对应量程满功率的一半，误差不超过±0.02%，按“OK”键。

A．2．2  需校该档的其它相时，按数字键“8”切换到所需校的相。按本节A．2．1  步骤进行。该档位所需校各相都校完了，顺序按“存储”、“OK”。

| 档 位 | ## 100 V/5A | 相 别 | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 幅 度 | 000.000% | 测量值 | 000.00 |
| 原系数 | －0.00116 | 新系数 | －0.00116 |
| 交流档位表角度校准 1：升10% 6：升降切换 2：升1% 7：档位切换 3：升0.1% 8：相别切换 4：升0.01% 9：表/源切换 5：升0.005% 0：电压升100% 交流I 直流U 直流I QE 角QE 角 度 存 储 交流U |  |  |  |

图30

- B  交流档位表角度校准

B．1  在图29所示界面中按“9”进入“交流档位表角度校准”界面。如图30所示。

- B．2  校准方法

B．2．1  选择好所需校档位、相别后按本节A．2．1 进行校准。

B．2．2  需校该档位其它相的表角度时，按数字键“8”切换到所需校的相，按本节A．2．1  步骤进行校准。最后该档位所有相都校完了，顺序按“存储”、“OK”键进行存储。

B．2．3  需校准另一档位、相别的表角度，按数字键“7”切换到所需校档位，“8” 切换到所需校的相。按本节B．2．1、B．2．2步骤进行校准并存储。

B．2．4  所有档位、相别的表角度都校完后按“复位”。

5. 5. 3 档位校准参数查询

利用外部更高标准可对本装置进行校准，校准数据存储在装置内以备查询，仅限于装置生产者调机试验。

5. 5. 4 校准参数删除

在校准子菜单中按“5”，屏幕显示“请输入密码：？？？？？？”。输入正确密码（与校准的密码是同一个），按“OK”键后，装置清除所有校准数据。此项工作仅限于装置生产者调机。

5. 5. 5 修改密码

在校准子菜单中按“6”，进入修改密码界面。只要正确输入原密码（与校准的密码是同一个）和新密码后按“OK”键就可完成密码的变更并返回前一菜单。

5. 5. 6 校表参数初始化

在校准子菜单中按“7”，屏幕显示“请输入密码：？？？？？？”。输入正确密码（与校准的密码是同一个），按“OK”键后，装置清除全部被检表校验数据。此项工作仅限于装置生产者调机。

- 5．6 远控

在主菜单中，按“4”键进入“远控”状态，与上位机（计算机）通信，由上位机软件（选件）控制本装置的操作。

6 基本配置

6．1 装置本体                          1台

6．2 铝合金箱                          1只

6．3 电源线连插头                      1根

6．4 测试导线及接插件                  1套

6．5 直流75mV测试专用线               1条

6．6 RS-232 接口连接线                 1根

6．7 使用说明书                        2份

6．8 检测报告、合格证、装箱单          各1份

7 可选配置

笔记本电脑或台式计算机及相应软件、打印机、光电采样器、相关仪器仪表等。

上海新神仪表厂

电话号码：021-65013626

传真号码：021-65013299

E-mail：   shsbyq@163.com

网址：    www.sbyq.com